光化学反应仪

产

品

说

明

书

上海利闻科学仪器有限公司

（请详细阅读后再进行操作）

上海利闻科学仪器有限公司追求卓越不凡的品质，更注重良好的

售后服务！本说明书就光化学反应仪的用法加以说明！操作

错误会引起意外事故，缩短装置的寿命，降低其性能。因此，

恳请您在使用前务必仔细熟读该说明书！

请将本说明书交到最终用户手中！请妥善保管好本说明书，

以备需要时查阅！

说明书供参考所用，具体设计外形以实物为准！

上海利闻科学仪器有限公司

电话：021-59180981

邮箱：shleewen17@qq.com

网址：http://www.leewen17.com

- 操作说明

1、准备工作：连接电源。使用该仪器前首先把光化学专用反应器（或磁力搅拌器）放入主机箱内，石英反应管（或反应容器）内放入磁子。之后检查所需要使用的汞灯（氙灯）、反应器以及冷却水循环装置是否连接好。

2、反应暗箱内设有光化学专用反应器（或磁力搅拌器），请按指示连接。

3、依次打开控制器上面的总开关、灯开关（通电后，反应暗箱内空气开始外排）。

4、打开光化学专用反应器（或磁力搅拌器）上面的电源开关，按需调节搅拌速度。

5、光源功率调节位于控制器左下角，可按需调节光源功率大小。

6、控制器内配有高温断电保护装置，出厂设置保护温度为50℃，使用时温度高于50℃机器自动断电！

注：无论使用汞灯或氙灯做实验时，必须将灯源放置在石英冷阱内使用（必须同时配套低温冷却循环装置使用，避免温度过高造成仪器损坏）。

二、反应暗箱

主体箱是放置系列光化学反应仪光照装置的地方，具有以下特征：

箱体尺寸41*50*78cm

箱体内部为黑色，以降低光反射。

箱体侧面有2个冷却水进出口。

三、高压汞灯的光电参数

高压汞灯的外型尺寸和光电参数

| 功率W | 启动电流A | 工作电流A | 工作电压V | 有效弧长MM | 接线方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 5.4 | 3.2 | 220±20 | 125±10 | 单端引出 |
| 500 | 7.0 | 5.2 | 220±20 | 170±10 | 单端引出 |

汞灯的光谱分布和相对强度如下：

| 波长nm | 250 | 313 | 365 | 400 | 510 | 620 | 720 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对强度% | 20 | 85 | 100 | 30 | 20 | 40 | 80 |

汞灯的发光部位为石英管，手直接接触会造成污染而影响光强。石英器皿外部常用干净脱脂棉沾取少量酒精擦净，清洗内部则用洗液。

控制器面板设有：总开关、灯开关、功率调节旋钮。控制器内有风扇排热。机箱背面有保险丝座。控制器背面设有220V供电源输入线接口。

四、氙灯的光电参数

| 功率W | 启动电流A | 工作电流A | 工作电压V | 有效弧长MM | 接线方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 8.3 | 18±3 | 50 | 220±20 | 单端引出 |
| 1000 | 12.4 | 30±3 | 60 | 220±20 | 单端引出 |

五、全石英玻璃光源保护冷阱

该全石英或改良性玻璃材质光源保护冷阱不仅具有紫外光高效率穿透率，同时也带走由于光源长时间工作造成的温度问题，确保反应物质仅获得光照而不含实验本身以外的影响。

六、专用大功率磁力搅拌器

专用大功率磁力搅拌器是我公司研制的一种专配光化学设备的大功率磁力搅拌器，该产品在全国各大高校实验室推广试用效果良好，深受用户好评。

| 规格型号 | 参数 |
| --- | --- |
| 光化学专用搅拌器 | 8根试管同事搅拌 | 搅拌容量30-50ml/根 |
|  | 强磁力搅拌方式 | 工作电压220V/50HZ |

控制器功率连续可调操作方法：

汞灯使用条件（举例说明）

例1000W汞灯在使用时,将功率调节旋钮沿顺时针方向调至最大，显示屏显示数字10.0时为1000W的功率！逆时针调节功率为下降！

注明：*需另配备大功率冷却液循环装置才可进行开灯操作。

在灯没有连接上时，不可以开灯这样触发器容易损坏。在第二次开灯时间隔3-5分钟

注：以上产品构成是按照常规配置进行说明，具体配置以需要购买为准。

# Text boxes

光源保护冷阱

灯管置入位置